# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.06.2026 r.

## FORMULARZ OFERTOWY ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż 2 fabrycznie nowych aparatów USG wspierających diagnostykę osób ze szczególnymi potrzebami.

- Urządzenia muszą być wyposażone w kompaktowy wózek umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, co pozwoli na wykonywanie badań pacjentom z ograniczoną mobilnością.

- Jeden aparat powinien być wyposażony w trzy głowice: liniową, konweksową oraz endokawitarną. Drugi aparat powinien być wyposażony w głowicę liniową oraz konweksową. Zastosowanie różnych typów głowic umożliwi dostosowanie badań do potrzeb dzieci oraz osób z utrudnioną echogenicznością.

- Urządzenia powinny posiadać wbudowany akumulator umożliwiający pracę w miejscach bez stałego dostępu do zasilania.

- Zaawansowane funkcje obrazowania oraz automatycznej optymalizacji obrazu skrócą czas badania i zwiększą komfort pacjenta, co jest szczególnie istotne w przypadku osób z ograniczoną możliwością współpracy podczas badania.

### 2. DANE OFERENTA

Nazwa: ....................................................................................

Adres: ......................................................................................

NIP: .........................................................................................

Osoba do kontaktu: .............................................................

Telefon / e-mail: ...................................................................

### 3. DANE OFEROWANEGO SPRZĘTU

Producent / Model: .............................................................

Rok produkcji: .................................................................

### 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uwaga: Wszystkie poniższe parametry stanowią wymagania minimalne. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Ilekroć w opisie parametrów technicznych zawarto wskazanie na konkretne rozwiązanie, system, normę lub technologię, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego, o parametrach funkcjonalnych, diagnostycznych i technicznych nie gorszych niż opisane.

#### Tabela 1: Aparat USG – zestaw z 2 głowicami

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie (TAK / podać wartość) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, mobilny, przenośny, rok produkcji min. 2026 r. |  |
| 2. | Waga aparatu wraz z baterią: max. 6,5 kg; przekątna monitora głównego: min. 15”. |  |
| 3. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na min. 60 minut ciągłej pracy (z opcją rozbudowy). |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna oraz minimum 4 porty USB na obudowie. |  |
| 5. | Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256 GB; możliwość anonimizacji danych przy eksporcie. |  |
| 6. | Dostępne tryby: 2D (B-mode), Color Doppler, Power Doppler z kierunkiem przepływu, Doppler pulsacyjny (PW). |  |
| 7. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D i spektrum Dopplera za pomocą jednego przycisku. |  |
| 8. | Pakiet oprogramowania i pomiarów dla badań: ogólnych (brzusznych), pediatrycznych, małych narządów, ginekologii/położnictwa oraz naczyniowych. |  |
| 9. | Głowica liniowa szerokopasmowa: zakres częstotliwości pracy w przedziale min. 4.0 – 12.0 MHz, min. 128 elementów, szerokość pola widzenia min. 35 mm. |  |
| 10. | Głowica convex szerokopasmowa: zakres częstotliwości pracy w przedziale min. 2.0 – 5.0 MHz, min. 128 elementów. |  |
| 11. | Wózek jezdny dedykowany do aparatu z regulacją wysokości i półką na videoprinter. |  |
| 12. | Cyfrowy videoprinter czarno-biały dostarczony w zestawie. |  |
| 13. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer): min. 24 miesiące. |  |
| 14. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego. |  |

#### Tabela 2: Aparat USG – zestaw z 3 głowicami

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie (TAK / podać wartość) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, stacjonarno-mobilny na zintegrowanym wózku, rok produkcji min. 2026 r. |  |
| 2. | System operacyjny z aktualnym wsparciem producenta; nowoczesny procesor wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
| 3. | Monitor główny kolorowy LCD/LED o przekątnej min. 21”, zamontowany na przegubowym ramieniu. |  |
| 4. | Dodatkowy dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 12” z możliwością personalizacji menu. |  |
| 5. | Minimum 3 aktywne, bezlicencyjne gniazda do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. |  |
| 6. | Szybki dysk SSD o pojemności min. 512 GB; karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps. |  |
| 7. | Pełny moduł komunikacyjny DICOM 3.0 (klasy: Store, Print, Worklist) ze wsparciem dla kodowania znaków ISO_IR 100 / ISO_IR 192 (UTF-8). |  |
| 8. | Dostępne tryby: 2D, M-mode (w tym anatomiczny), Color Doppler, Kierunkowy Power Doppler, Doppler pulsacyjny (PW) z HPRF. |  |
| 9. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu 2D i Color Doppler w czasie rzeczywistym na żywo (Dual Live). |  |
| 10. | Zaawansowane funkcje: obrazowanie skrzyżowane (Compound), adaptacyjna redukcja szumów (Speckle Reduction), obrazowanie panoramiczne oraz funkcja wzmocnienia wizualizacji igły biopsyjnej. |  |
| 11. | Tryb zaawansowanej wizualizacji mikroprzepływów i bardzo wolnych przepływów naczyniowych (czulszy od klasycznego Power Dopplera). |  |
| 12. | Wbudowane awaryjne zasilanie bateryjne (akumulator) podtrzymujące pracę systemu przez min. 15 minut. |  |
| 13. | Funkcja tworzenia indywidualnych kont użytkowników chronionych hasłem lub kodem PIN, umożliwiająca zapamiętywanie własnych nastaw (presetów), konfiguracji przycisków i preferencji interfejsu. |  |
| 14. | Pakiet oprogramowania pomiarowego (w standardzie): jama brzuszna, ginekologia, położnictwo (z automatyczną biometrią płodu), urologia, małe narządy, naczynia, układ mięśniowo-szkieletowy i pediatria. |  |
| 15. | Głowica liniowa szerokopasmowa: zakres częstotliwości w przedziale min. 4.0 – 12.0 MHz, min. 128 elementów. |  |
| 16. | Głowica convex szerokopasmowa: wykonana w technologii wysokiej czułości (Single Crystal lub równoważnej), zakres częstotliwości w przedziale min. 2.0 – 5.0 MHz. |  |
| 17. | Głowica endokawitarna (endowaginalna): zakres częstotliwości w przedziale min. 4.0 – 9.0 MHz, kąt skanowania min. 140 stopni. |  |
| 18. | Cyfrowy videoprinter czarno-biały formatu A6 zintegrowany z aparatem. |  |
| 19. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer): min. 24 miesiące. |  |
| 20. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego. |  |

Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów poprzez wpisanie „TAK” lub podanie konkretnej wartości technicznej. Brak uzupełnienia kolumny "Potwierdzenie" będzie skutkować odrzuceniem oferty.

### 5. CENA

1) Aparat USG – zestaw z 2 głowicami:

Cena netto: ........................................ zł

VAT (....... %): ........................................ zł

Cena brutto: ........................................ zł

2) Aparat USG – zestaw z 3 głowicami:

Cena netto: ........................................ zł

VAT (....... %): ........................................ zł

Cena brutto: ........................................ zł

ŁĄCZNE PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA (za 2 szt. aparatów):

Łączna cena netto: ........................................ zł

Łączna kwota VAT: ........................................ zł

Łączna cena brutto: ........................................ zł

### 6. OKRES GWARANCJI

Deklarowany okres gwarancji na cały system (aparat, głowice, videoprinter): ……………….. miesięcy (minimalny wymagany: 24 miesiące, maksymalny dopuszczalny: 60 miesięcy).

### 7. TERMIN REALIZACJI

Deklaruję realizację zamówienia do dnia (najpóźniej do dnia 30.06.2026): ....................................

### 8. OŚWIADCZENIA OFERENTA

Oświadczam, że:

- Oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

- Zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę zastrzeżeń,

- Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo,

- Zobowiązuję się do podpisania i złożenia wraz z ofertą (lub najpóźniej przed podpisaniem umowy) „Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych”, stanowiącego Załącznik nr 17a do Procedury naboru w ramach Projektu grantowego „Dostępność Plus dla AOS” (Działanie FERS: 03.07)

- Oferta pozostaje ważna przez 30 dni,

- Cena obejmuje wszystkie koszty dostawy (w tym transport, wniesienie, montaż, uruchomienie oraz szkolenie personelu).

### 9. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

[ ] karta katalogowa / specyfikacja techniczna oferowanego modelu

[ ] pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

[ ] inne: ........................................................

### 10. PODPIS

Data: ........................................

Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta: ........................................